High accuracy tester-calibrator

高精度检测器-校准器PJ6301

PJ6301是一个高精度仪器：在电压和电流量程上以± 0.005%的误差及600,000测量计数，0.05°C用于热电偶及0.005°C用于RTD的测量分辨率。

- 同时进行输入和输出

- 可通过RS232/IEEE488接口编程控制

- 菜单驱动设计便于使用

Description描述..........................................

型号PJ6301检测器 - 校准器：是一个高精度的仪器，用于测量和模拟过程信号。它的新设计表现出显著的性能，或是容易用手动设置，或通过计算机操作用于自动测试应用。

全面的，PJ6301测量和产生或模拟过程信号，如直流电压和电流，阻抗，来自热电偶或RTD传感器的温度信号。分开的电路允许同时进行发生和独立的进行测量和作为源使用。

它的图形化的显示器被分开成两个区域用于同时指示测量和发射值。众多的其它功能，如数据处理，被定制信号线性化，记录器模拟输出，发射机功能，斜坡和阶梯函数，相对测量…开放了一个宽的和无与伦比的应用范围。

使用友好的，PJ6301呈现在一个紧凑的台式机架里用于现场应用，也应用于台面或面板装配使用。它的图形化的显示观念使得键盘简化。可在任何时间获得在线帮助信息，此时附加信息显示选择是需要的。

它是完全可编程的，通过RS232和IEEE488接口，PJ6301，附带上架装配附件，在测试试验台和自动测试设备应用方面是完美的。

另外，电池和存储器存储容量使得PJ6301非常便携和最适合用于现场使用。

Applications应用..........................................

由于它的突出的性能和质量，PJ6301能完成许多的和严格的需求。

应用能被分成三组：

- 精确测量：用于信号发生器的校准，如：传感器；电压和电流源；阻抗和用于过程控制仪表校验。

- 用于测量设备的校准：温度模拟，电压和电流源，阻抗模拟，如：图表记录器，逻辑控制器，PLC模拟输入…

- 信号调节器或发射机的测试，使用PJ6301同时进行传感器模拟和输出信号测量性能。

PJ6301是天生地将它放置在度量部门，质量控制部门，研究和发展实验室；它也是非常适合于维护和认证公司。PJ6301在应用ISO9000证明的公司是一个主要的设备。为了这个目的，PJ6301交付时带有可追踪的测试证明。

PJ6301应用的领域是非常众多的，从能源（电力，煤气，石油，…），重工业（钢铁工业，冶金，玻璃，水泥，…），纺织，纸业，木材，橡胶工业，…食品工业，制药工业，先进的技术工业（航空航天，军事，运输，…），科学研究…

功能

In measurement mode and for all functions在测量模式，对于所有的功能..........................................

最大测量能力：量程的125%。

In simulation-sourcing mode and for all functions在模拟- 源模式，对于所有的功能..........................................

建立时间< 25 ms，以得到指定的精度。

与地相比的最大可容许的浮动电压：250 V AC交流 或 350 V peak峰值.

DC直流电压

| V-电压 | 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 量程 | Accuracy (1)精度 |  | 输入阻抗 | 量程 | Accuracy (1)精度 |  |
|  |  | 90 days天 | 1 year年 |  |  | 90 days天 | 1 year年 |
| 0.1 μV | ± 60 mV | 0.005% + 4 μV | 0.010% + 6 μV | > 1000 MΩ |  |  |  |
| 1 μV | ± 600 mV | 0.005% + 4 μV | 0.010% + 6 μV | > 1000 MΩ | - 100 to + 600 mV | 0.007% + 4 μV | 0.015% + 6 μV |
| 10 μV | ± 6 V | 0.005% + 20 μV | 0.010% + 30 μV | > 1000 MΩ | - 1 to + 6 V | 0.007% + 20 μV | 0.015% + 30 μV |
| 100 μV | ± 60 V | 0.005% + 200 μV | 0.010% + 300 μV | > 10 MΩ | - 10 to + 60 V | 0.007% + 200 μV | 0.015% + 500 μV |

（1）精度的给出以±(% of reading的读数值 + nV digits数字) 在23 ± 1°C,温度系数< 10% of accuracy的精度每摄氏度。

测量..........................................

最大可容许电压：100VDC直流或AC peak交流峰值.

共模最大可容许电压：250VAC交流或350V peak峰值.

共模抑制比率(60 mV量程) > 150 dB.

发射/校准..........................................

正输出最大电流：60 mA (除了60V量程:30mA).

负输出最大电流：- 5 mA.

电源电阻

< 0.5 mW，前面板接线端

< 2 mW，后面板接线端

输入保护防止一个短时间的错误连接到： -18V和 +100V (DC直流或AC peak交流峰值).

DC直流电流

| I-电流 | Input输入 |  |  |  | Output输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 量程 | Accuracy (1)精度 |  | 电压跌落 | 量程 | Accuracy (1)精度 |  |
|  |  | 90 days天 | 1 year年 |  |  | 90 days天 | 1 year年 |
| 0.1 μA | ± 60 mA | 0.010% + 0.4 μA | 0.020% + 0.6 μA | 1.2 V | 0 - 60 mA | 0.010% + 0.5 μA | 0.020% + 0.8 μA |

（1）精度的给出以±(% of reading的读数值 + nA) 在 23 ± 1°C,温度系数< 10%额精度每摄氏度。

测量..........................................

电子保护

当测量电流用一个两线的发射机，电流回路的供电来自一个内部的24 V ± 10%源。

发射/校准..........................................

最大输出电压：30V。

外部供电电源：

当校准一个两线发射机，仪器的供电由一个外部的电源≤ 30VDC提供.

电源阻抗> 100 MΩ.

输出保护防止一个临时的错误连接到 - 20 V 和 + 100 V.

阻抗

测量..........................................

测量：两线、三线或四线阻抗。

开路最大电压：10 V.

输出保护防止一个短时间的错误连接：100 V DC or AC peak

|  |  | 输入 |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 分辨率 | 测量电流 | Accuracy (1)精度 |  | Accuracy (1) (2)精度 |  |
|  |  |  | 90 days天 | 1 year年 | 90 days天 | 1 year年 |
| 0 - 600  | 1 m | 1 mA | 4 wire 0.005% + 4 m 3 wire 0.005% + 20 m | 0.010% + 6 m 0.010% + 20 m | 0.005% + 8 m | 0.010% + 10 m |
| 0 - 6 000  | 10 m | 0,1 mA | 4 wire 0.005% + 40 m 3 wire 0.005% + 70 m | 0.010% + 60 m 0.010% + 80 m | 0.005% + 80 m | 0.010% + 100 m |

（1）In ± (% reading读数 + n) at 23 ± 1°C, 温度系数 < 10% 的精度每摄氏度.

（2）精度的给出，对测量电流在 0.5 mA和2.5 mA之间，在600 量程上，及在0.05 mA和0.25 mA之间在6000  量程上.

可容许的测量电流从0.1 mA到 4 mA在600  量程上，及从0.01 mA到0.4 mA在6000  量程上(较低的精度)

用热电偶测量温度

| 温度 | 输入 |  |  |  | (2)输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电偶类型 | 量程 | 分辨率 | Accuracy (1) (3)精度 |  | 量程 | Accuracy (3)精度 |  |
|  |  |  | 90 days天 | 1 year年 |  | 90 days天 | 1 year年 |
| K | - 250 to - 200°C - 200 to - 120°C - 120 to 0°C 0 to + 1 372°C | 0.2°C 0.1°C 0.05°C 0.05°C | 1°C 0.3°C 0.2°C 0.010% + 0.1°C | 1.5°C 0.5°C 0.3°C 0.015% + 0.2°C | - 240 to - 200°C - 200 to 0°C 0 to + 1 372°C | 1°C 0.3°C 0.01% + 0.1°C | 1.5°C 0.5°C 0.015% + 0.2°C |
| T | - 250 to - 200°C - 200 to - 0°C 0 to + 400°C | 0.2°C 0.05°C 0.05°C | 1°C 0.3°C 0.1°C | 1.5°C 0.5°C 0.2°C | - 240 to - 200°C - 200 to 0°C 0 to + 400°C | 1°C 0.3°C 0.1°C | 1.5°C 0.5°C 0.2°C |
| J | - 210 to - 100°C - 100 to + 1 200°C | 0.05°C 0.05°C | 0.2°C 0.1°C | 0.4°C 0.2°C | - 210 to - 100°C - 100 to + 1 200°C | 0.3°C 0.01% + 0.1°C | 0.5°C 0.015% + 0.2°C |
| E | - 250 to - 200°C - 200 to - 100°C - 100 to + 1 000°C | 0. 1°C 0.05°C 0.05°C | 0.5°C 0.2°C 0.1°C | 1°C 0.3°C 0.2°C | - 240 to - 200°C - 200 to - 100°C - 100 to + 1 000°C | 0.5°C 0.2°C 0.1°C | 1°C 0.3°C 0.2°C |
| R | - 50 to + 120°C + 120 to + 450°C + 450 to + 1 768°C | 0.5°C 0.2°C 0.1°C | 1°C 0,5°C 0,5°C | 2°C 1°C 1°C | - 50 to + 120°C + 120 to + 1 768°C | 1°C 0.5°C | 2°C 1°C |
| S | - 50 to + 120°C + 120 to + 450°C + 450 to + 1 768°C | 0.5°C 0.2°C 0.1°C | 1°C 0.5°C 0.5°C | 1.5°C 1°C 1°C | - 50 to + 120°C + 120 to + 1 768°C | 1°C 0.5°C | 2°C 1°C |
| B | + 400 to + 900°C + 900 to + 1 820°C | 0.2°C 0.1°C | 1°C 0.5°C | 1.5°C 1°C | + 400 to + 900°C + 900 to + 1 820°C | 1°C 0.5°C | 1.5°C 1°C |
| U | - 200 to 0°C 0 to + 600°C | 0.05°C 0.05°C | 0.3°C 0.2°C | 0.5°C 0.3°C | - 200 to 0°C 0 to + 600°C | 0.3°C 0.2°C | 0.4°C 0.2°C |
| L | - 200 to - 100°C - 100 to + 900°C | 0.05°C 0.05°C | 0,2°C 0,1°C | 0,3°C 0,2°C | - 200 to - 100°C - 100 to + 900°C | 0.2°C 0.1°C | 0.3°C 0.2°C |
| C | - 20 to + 900°C + 900 to + 2 310°C | 0.1°C 0.1°C | 0.5°C 0.03% + 0.1°C | 1°C 0.05% + 0.2°C | - 20 to + 900°C + 900 to + 2 310°C | 0.4°C 0.03% + 0.1°C | 0.5°C 0.05%+ 0.2°C |
| N | - 240 to - 190°C - 190 to - 110°C - 110 to + 1 300°C | 0.2°C 0.1°C 0.05°C | 1°C 0.5°C 0.2°C | 1.5°C 1°C 0.3°C | - 240 to - 100°C - 100 to + 1 300°C | 1°C 0.2°C | 1.5°C 0.4°C |
| Platinel | - 100 to + 1 400°C | 0.05°C | 0.2°C | 0.4°C | - 100 to + 1 395°C | 0.2°C | 0.4°C |
| Mo | 0 to + 1 375°C | 0.05°C | 0.1°C | 0.2°C | 0 to + 1 375°C | 0.2°C | 0.3°C |

(1) 精度的给出以参考点在 0°C.用内部的参考点补偿精度被减少一个附加的 0.2°C .

(2) 校准分辨率(所有量程): 0.01°C.

(3) In ± (% reading读数 + n) at 23 ± 1°C, 温度系数 < 10% 的精度每摄氏度..

用RTD测量温度

| 温度 | 输入 |  |  |  | Output (2)输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTD | 测量范围 | 分辨率 | Accuracy (1) (3)精度 |  | Range量程 | Accuracy (3)精度 |  |
|  |  |  | 90 days天 | 1 year年 |  | 90 days天 | 1 year年 |
| Pt 100 | - 220 to 0°C 0 to + 630°C + 630 to + 1200°C | 0.01°C 0.005°C 0.01°C | 0.02°C 0.01% + 0.02°C 0.1°C | 0.04°C 0.015% + 0.04°C 0.2°C | - 220 to 0°C 0 to + 1200°C | 0.04°C 0.01% + 0.04°C | 0.06°C 0.015 % + 0.06°C |
| Pt 200 | - 220 to 0°C 0 to + 630°C + 630 to + 798°C | 0.01°C 0.005°C 0.01°C | 0.02°C 0.01% + 0.02°C 0.7°C | 0.04°C 0.015% + 0.04°C 0.15°C | - 220 to 0°C 0 to + 590°C | 0.03°C 0.01% + 0.03°C | 0.04°C 0.015% + 0.04°C |
| Pt 500 | - 220 to 0°C 0 to + 1200°C | 0.01°C 0.01°C | 0.04°C 0.01% + 0.04°C | 0.06°C 0.015% + 0.06°C | - 220 to 0°C 0 to + 1200°C | 0.05°C 0.01% + 0.05°C | 0.1°C 0.015% + 0.1°C |
| Pt 1000 | - 220 to 0°C 0 to + 630°C + 630 to + 1200°C | 0.01°C 0.005°C 0.01°C | 0.03°C 0.01% + 0.03°C 0.15°C | 0.05°C 0.015 % + 0.05°C 0.3°C | - 220 to 0°C 0 to + 1200°C | 0.04°C 0.01% + 0.04°C | 0.06°C 0.015% + 0.06°C |
| Ni 100 | - 60 to + 180°C | 0.05°C | 0.1°C | 0.15°C | - 60 to + 180°C | 0.3°C | 0.4°C |

(1) 精度的给出用一个四线传感器。.

(2) 分辨率 (所有量程): 0.01°C

精度的给出用于外部电流

- 在 0.5 mA和 2.5 mA之间用 Pt 100, Pt 200 and Ni 100模拟

- 对 1 mA 用 Pt 500和 Pt 1000模拟

(3) 精度被给出用 ±(%  的读数 + n °C)在 23 ± 1°C,温度系数 < 10% 的精度每摄氏度.

附加的功能

温度单位的选择..........................................

在测量或模拟方式温度的显示用°C, °F 或 K.

配置存储器..........................................

PJ6301能够存储多达5个用户定义的配置程序，通过键盘很容易根据需要进行选择。

输入

报警限值..........................................

两个设置点，或者报警限值S1和S2，能用听得见的哔哔声和继电器输出进行编程。

峰和谷的存储..........................................

同时显示电流值、测量的最小值和最大值，来自单元的初始化以后，或来自量程开关初始化以后。

相对测量（《Null零》function功能）..........................................

显示差额D（读取值）在M（测量值）和R值之间。R是在测量期间被存储作为一个参考，或通过键盘被编辑：D=M-R。

(M)通过分段进行线性化L=f(M) ..........................................

提供两种可能性：

1-在显示值和测量值之间的关系是线性的；在这个情形倾斜（a）和偏移（b）被编程，因此显示值L= aM+b.

2-关系是非线性的，但作为某些点的数被知道。在这个情形可到9个分段（每个分段可通过两个点来定义）能被编程，以得到最接近的可能响应曲线。

一对被加入作为(X0, Y0),...(Xn, Yn).

显示值L= f(M).

数字滤波器..........................................

一个可编程的数字滤波器能使PJ6301显示一个平滑值，考虑先前的测量。

触发功能..........................................

根据需求的采集能被替换通过触发采集，一个接一个或用一个采集程序，这里测量数目和测量之间的时间间隔能被编程。

一个脉冲群的测量被存储及能以各种方式被离线处理，描述在下列段落。

测量存储..........................................

能达1000个测量值能被存储在EEPROM里以一个脉冲群方式，或一个测量可达128个脉冲群。脉冲群被用一个项目数加标签，能用一个标签进行识别。数据处理程序允许：

显示一个脉冲群的内容

-转换存储数据成为4/20 mA或0/10 V信号，以发送到一个设备作为适合的模拟输入信号。

- 下载存储数据在一个计算机或打印机上通过RS232接口。

存储器能根据需求抹去部分的或全部的内容。

可编程记录器模拟输出..........................................

一个模拟输出与任何被在后部接线端测量的输入量程成比例的。

输出是0-2.5 VDC和适合于作为监控显示值在图表记录器上。

打印机输出..........................................

数字输出可通过RS232接口获得，发送显示值到一个外设打印机上。

输出

发射值存储器..........................................

可达100个不同的发射-模拟值能存储在存储器里，即使在不同的量程。这些值能通过键盘被加入或通过RS232链接一个计算机。

每个值能由键盘被一个接一个发送，或使用内在的«合成器»功能，根据操作者的需求允许自动的输出。

阶梯函数..........................................

发射值能通过阶梯改变，振幅、趋势和叠代数是用户可编程的。

斜坡函数..........................................

这个功能允许发出的信号在各种可编程的值之间进行改变，在可编程的时间间隔方面。

斜坡可能是：

- 简单的（渐增的或渐减的）

- 循环的

合成器功能..........................................

这个功能允许手工或自动地回放所有的或部分的已记忆的值。产生的信号变化根据记忆的数据，在两个连续值之间的时间间隔是可编程的。

缩放比例..........................................

这个功能允许显示一个值A，在终端得到一个输出值S异于A但与S有相关性，S=f（A）。

两种可能性：

-A和S是线性相关的，（b）.在这种情形显示值和发射值之间的关系是S = aA + b.

- 在A和S之间的关系是非线性的。在这种情形关系能通过分段进行近似。对于测量使用相同的方法，值的9个片段能被编程以线性化来自被显示值输出信号。

发射机功能..........................................

PJ6301的同时测量和产生的能力在发射机回路应用方面是非常有用的。

被测量信号能被线性化和被转换为一个4-20 mA 或 0-10 V信号，可在输出端获得。PJ6301因而正好起到作为一个可编程发射机的作用，通过接口连接传感器去作用控制或监控系统。

数字通信..........................................

RS232和IEEE488-2接口被设计用于仪器的通过外部计算机的总控制。

通用技术条件

显示器..........................................

图形化的背光LCD显示器，联机菜单和两个分离的区域用于产生和测量操作。600000计数 + 清晰的单位 + 图标 + 信息.

共模电压..........................................

最大值.250V，在地和接线端之间。

工作条件..........................................

参考温度: 23 ± 1°C. 参考相对湿度(RH) 45 to 75%.

标称的工作温度和湿度: 0 to + 50°C, 20 to 75% RH.

最大工作温度和湿度: - 10 to + 55°C, 10 to 80% RH.

电源..........................................

主电源110 to 240 VAC, 50 to 400 Hz.

可选电池，带内部充电器.

介绍..........................................

工作台顶部 ABS 塑料盒，带上架和面板装配适配器。

尺寸: 225 x 88 x 310 mm

重量: 2 - 3 kg根据硬件配置。

标准..........................................

用于热电偶类型 K, T, J, E, R, S, B: DIN-CEI 584-1 (NFC 42-321)

用于热电偶类型 L: DIN 43710

用于RTD类型Pt100: DIN-CEI 751 (NFC 42-330)

用于RTD类型Ni100: DIN 43760.

可追溯性..........................................

AOIP拥有在EVRY（法国）一个度量衡学的实验室由法国国家度量衡办公署(COFRAC)公认的，其下的在电学和磁学方面的编号是2-1524，在温度方面的编号是2-1525，PJ6301是可追踪到国家和国际标准。它在交付时带可获得的ISO9000检验报告。根据需求，它能交付完整的校验报告。

Sensors传感器

从我们的目录可获得各种传感器，能作为选件交货，包括可追踪的温度探头和处理传感器。

订购说明

Tester-calibrator           PJ 6301-3 检测器-校准器

Tester-calibrator + battery   PJ 6301-4 检测器-校准器+电池

附件..........................................

Soft carrying case          AN 6901软运输箱

RS 232 lead 9/25 female    AN 5874导线

RS 232 lead 9/9 male       AN 5875导线

RS 232 lead 9/25 male      AN 5876导线

IEEE 488 lead            AN 5836导线

Panel mounting kit         AN 5883面板装配套件

Rack mounting kit         AN 5884上架装配套件

Calibration certificate      On request校准证书

Processing software       On request程序软件

Sensors                 On request传感器