High precision thermometer高精度温度计PHP 602

主要应用包括：

- 使用RTDs进行温度测量

- 在两个通道上进行绝对的或微分的测量。

- 温度传感器的校准。

- 微分的热分析。

- 校验炉子或浴室的温度稳定性。

- 监视（警报）和温度记录。

  - 分辨率：0.0001°C

  - 精度：0.009°C

  - RTDs

  - 双输入

  - RS 232 and IEEE 488 interfaces接口

功能

PHP602是一个高精度，双输入温度计，适合于使用TRDs。

如果很多探头已经存在与资料库里，用户能在任何时间，创建新的线性化表和计量参数（与标准值相对的修正，序列号，名称，校准日期...）被存储在存储器里。

由于这些功能，PHP602是完美的设计用于精确的探头校准，使用比较方法和温度现象的研究。

Resistance measurement (1)阻抗测量 ..................................................................................

| All ranges所有量程 | Stability稳定性24 hours小时 | Accuracy精度 90 days (2)天 | Accuracy精度 1 year (2)年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 to 3 200Ω | 0.0005%Cal | 0.0030% + 0.0005% | 0.0045% + 0.0005% |

(1) 4线配置，所有的电流。用于3线配置，增加 1mΩ

(2)精度的表达以. ± (% reading读数 + % rang量程) at 23°C ± 1°C

温度测量..........................................................................

直接读数：mV or °C, °F or K.

- 对于所有类型的传感器从1到4个校准点可以被加入。

- 数字滤波器。

- 程序的连接或使用RS232（标准）或IEEE488（可选）。

- 连同日期一起存储可达5000个测量。

- 测量触发通过内部或外部事件。

- 2个警报输出继电器。

- 6个测量电流的选择，从0.125 to 4 mA。

三个电流波形：直流，脉冲和交替，与I/V2函数一起定义自身-加热测量。

3或4线配置。

所有类型的传感器的测量被描述如下：

- 标准的传感器依据IEC Publication 751/1995,

a = 3851, Pt 100, 200, 500 and 1000.

JISC 1604/1989, a = 3916, JPt 100.

EIT 90, a = 3926, Pt 100.

DIN 43760, a = 618, Ni 100.

MIL-T 24388C, a = 672, Ni 120.

MINCO 16/9, a = 427, Cu 10.

- Callendar and Van Dusen方程式的定义通过系数(Ro, A, B, C)或通过4个点的耦合（阻抗/温度）

- EIT 90方程式的定义通过R在0.01°C和偏离函数系数或通过在固定点的阻抗值。

- 多项式方程式定义每个点（25个点最大）。

| Standard sensors 标准传感器 | Measurement range测量量程 | Range量程 | Resolution分辨率 | Stability 24 hours稳定性24小时 | Accuracy 90 days (1)精度90天 | Accuracy 1 year (1)精度1年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt 100 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 45°C - 210 to + 365°C - 210 to + 1 100°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.0001°C 0.0002°C 0.0005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C 0.003% + 0.012°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C 0.004% + 0.016°C |
| JPt 100 W at 0°C a = 3916 | - 200 to + 44°C - 200 to + 358°C - 200 to + 510°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.0001°C 0.0002°C 0.0005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C 0.003% + 0.012°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C 0.004% + 0.016°C |
| Pt 100 W at 0°C a = 3926 | - 210 to + 45°C - 210 to + 357°C - 210 to + 850°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.0001°C 0.0002°C 0.0005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C 0.003% + 0.012°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C 0.004% + 0.016°C |
| Pt 200 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 45°C - 210 to + 365°C - 210 to + 1 100°C | 200 Ω 400 Ω 800 Ω | 0.0001°C 0.0002°C 0.0005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C 0.003% + 0.012°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C 0.004% + 0.016°C |
| Pt 500 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 233°C - 210 to + 800°C - 210 to + 1 200°C | 800 Ω 1 600 Ω 3 200 Ω | 0.0001°C 0.0005°C 0.001°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C 0.003% + 0.012°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C 0.004% + 0.016°C |
| Pt 1000 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 230°C - 210 to + 800°C | 1 600 Ω 3 200 Ω | 0.0002°C 0.0005°C | 0.002°C 0.004°C | 0.003% + 0.009°C 0.003% + 0.010°C | 0.004% + 0.013°C 0.004% + 0.014°C |
| Ni 100 W at 0°C a = 618 | - 60 to + 30°C - 60 to + 180°C | 100 Ω 200 Ω | 0.0001°C 0.0001°C | 0.002°C 0.002°C | 0.007°C 0.009°C | 0.010°C 0.014°C |
| Ni 120 W at 0°C a = 672 | - 40 to + 136°C - 40 to + 205°C | 200 Ω 400 Ω | 0.0001°C 0.0002°C | 0.002°C 0.004°C | 0.008°C 0.010°C | 0.008°C 0.010°C |
| Cu 10 W at 25°C a = 427 | - 200 to + 260°C | 25 Ω | 0.0002°C | 0.004°C | 0.003% + 0.010°C | 0.0045% + 0.013°C |

（1）精度的给出在± (% reading + n°C) or ± (n°C) at 23°C ± 1°C.

一般性说明

LCD带背光的图形化显示器。

菜单和在线帮助有三种语言课使用（英语，法语和德语）

连接使用4mm插头和LEMO插座。

市电电源和可选的电池包。

介绍..........................................................................

ABS台式类型仪器，带倾斜保证和手柄。

尺寸: 225 x 88 x 310 mm.

重量: 2 to 3 kg，依据选件.

校准软件和附件

LCL30软件（看单独的菜单介绍）能够使用户定义自动的校准程序。

它提供发生的控制或模拟温度和将测量在标准温度计和正被校准的传感器之间的差异。

这个软件允许：

- 为所有的传感器打印和保存校准报告。

- 它也能使用户用一个计算机去证明和回放被校准传感器的历史。

- Standard sensor AN 5847 and "working" standard sensor AN 5848 are offered with various connections: plug, DIN socket or LEMO socket.

- LEMO-DIN adapter for connection to the probe equipped with DIN socket (PEM 40316).

- T 1200 sensor, standard thermocouple connectable by using plugs.

- Cable, 2-meter length (ACL 4603) with LEMO socket at one end and RTD free sensor connection at the other end.

Ordering instructions订购指导

High accuracy thermometer                                           PHP 602-1 高精度温度计

High accuracy thermometer + battery pack + charger                       PHP 602-2高精度温度计带电池

High accuracy thermometer with IEEE 488.2 interface                     PHP 602-3高精度温度计带接口

High accuracy thermometer with battery pack, charger and IEEE 488.2 interface   PHP 602-4 高精度温度计带电池与接口

Accessories附件 ..........................................................................

Carrying case                        AN 6901 运输箱

Right-angle brackets for panel mounting   AN 5883 直角支架用于面板装配

Rack mounting kit                    AN 5884 上架套件

RS 232 cable, 9-pin male/9-pin female    AN 5875 电缆

IEEE 488 cable, 2-meter               AN 5836 电缆

LEMO socket to be wired              ER 48379 接有电线的插座

Cable, 2-meter, LEMO/free            ACL 4603 电缆2米长

Pt 25 reference sensor                 AN 5681 参考传感器

Pt 100 standard sensor with plugs        AN 5847-2000 标准传感器带插头

LEMO Pt 100 standard sensor          AN 5847-3000 标准传感器

Pt 100 reference sensor with plugs       AN 5848-2000 参考传感器带插头

LEMO Pt 100 reference sensor          AN 5848-3000 参考传感器

LEMO Pt 100 reference sensor          AN 5848-3001 参考传感器

LEMO-DIN adapter                  PEM 40316 适配器

Automatic calibration software          LCL 30 自动校准软件