用于过程信号的测试工具

测量和校准

用于现场使用的保护

容易连接系统

简单和耐用的，这款仪器设计用于简化维护操作和传感器的试运行及发射机使用程序信号如4-20mA或0-10V。

- 适合于过程领域不同的工作模式，由于缩放比例和不同的特殊量程。

- 高精度：150ppm of reading读数的

- 非常低的温度系数：15ppm rdg/°C for voltage用于电压 / 20 ppm rdg/°C for current用于电流：即使在困难的操作环境里精度也能保持。

- 测量可达50V

- 模拟可达15V

- 测量和发射可达25mA

CP6632图形接口使得更容易编程和读取

CP6632：规格说明（@23°C±5°C及在45%和75%相对湿度之间）

发射机和其它过程传感器是越来越精确和可靠的，因此CP6632的性能级别也是相当地追随这个趋势。

0,015%读数或模拟用于电流，因此150ppm读数，允许CP6632成为现场操作的一个标准。

显示器分辨率，在小数点后的数字数目，达到1μA和1mV，但这个分辨率是可调整的以简单化操作。

测量

直流电压

| 量程 | 分辨率 | 精度/1年 | 测量量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/10V | 1mV | 0.015%+2mV | -2V/+12V |
| 25V | 1mV | 0.015%+2mV | -2V/+25V |
| 50V | 1mV | 0.015%+4mV | -5V/+50V |

温度系数< 15ppm R /°C 从0°C 到 18°C 及从 28°C 到 50 °C

Serial rejection mode: ≥60 dB at 50 and 60 Hz.

串行拒绝模式：≥60 dB at 50 and 60 Hz

Common rejection mode: ≥120 dB at 50 and 60 Hz.

共模拒绝：≥120 dB at 50 and 60 Hz

直流电流

| 量程 | 分辨率 | 精度/1年 (CI:95%) | 测量量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/20mA | 1μA | 0.015%R+2μA | -6mA/24mA |
| 4/20mA | 1μA | 0.015%R+2μA | 3.2mA/24mA |
| 25mA | 1μA | 0.015%R+2μA | -6mA/25mA |

温度系数：<20ppm R/°C，从 0 到 18°C 及从28 到 50°C

Possibility of loop supply: 24V ±10%

环路供电可能性：24V ±10%

Rin<30Ω

HART兼容性: R=250 ±5%

共模拒绝: ≥120dB at 50 and 60Hz

发射

直流电压

| 量程 | 分辨率 | 精度/1年 | 测量量程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/10V | 1mV | 0.015%R+2mV | 0V/+12V | Lout max=5mA (for 10V) |
| 15V | 1mV | 0.0155+2mV | 0V/+15V | Lout max=5mA (for 10V) Lout max=8mA (for 15V) |

温度系数：<15ppm/°C 从 0 到 18°C 及从 28 到 50°C

上升时间<1ms (0V到15V在1MΩ负载上)

内部电阻<1Ω

噪声 VLF<1mV (at F<100Hz)

直流电流

| 量程 | 分辨率 | 精度 / 1年 | 测量量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/20mA | 1μA | 0.015%+2μA | 500μA/24mA |
| 4/20mA | 1μA | 0.015%+2μA | 3.2mA/24mA |
| 25mA | 1μA | 0.015%+2μA | 500μA/25mA |

温度系数：<20 ppm/°C 从0 到 18°C 及从 28 到 50°C

上升时间：<500μs (0V到20mA – 在20Ω负载上)

噪声VLF：<1μA (at F<100Hz)

连续性测试：允许测量环路封闭进行检查。

发射功能：

简单的和循环的斜坡发射。

CP6632能产生简单的或循环的斜坡：可调节高和低级别、上升和下降时间及稳定时间。一个开始延迟也能被调节（从1到3600秒），因此单个用户能够及时达到控制现场的目的。

循环斜坡设置屏幕

选择这个测试类型，CP6632允许产生下列的值。发射值的确认有用户进行。

|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-20mA linear线性 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0-20mA quad二次方 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4-02mA linear线性 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 0-20mA quad二次方 | 0 | 1.25 | 5 | 11.25 | 20 |

|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-20mA valves阀 | 3.8-4-4.2 |  | 12 | 19,20,21 |  |

阀测试：

缩放比例：2个缩放模式可用。

用CP6632：选择一个发射模式，0-20mA 或 4-20mA 或 0-10V, 1个 0-100%缩放推荐给用户。

用户也能安排一个缩放用他的传感器或发射机单位变化的功能：

A 0-100 bar发射机用一个输出信号在4-20mA将由CP6632进行模拟，用一个bar显示及发射值位于0 和100 bars之间.

测量功能：

HART兼容性：由于一个非扰乱的数字传输阻抗，可能使用HART协议测量发射机的电流输出。

缩放比例：2个缩放模式可用。

0-100%FS缩放

用CP6632：选择一个发射模式，0-20mA 或 4-20mA 或 0-10V, 一个 0-100%FS显示被推荐。

完全可配置缩放比例单位：用户也能依据他的传感器或发射机单位变化编制一个缩放比例：将通过CP6632测量来自一个0-100bar发射机的4-20mA输出信号，用bar显示和读取（在0和100bar之间）。

其它功能：

语言设置：CP6632得到5HMI语言，可通过用户进行修改：法语，英语，德语，意大利语和西班牙语。

显示器对比度设置/背光：依据工作区域的光线条件，用户能修改显示器对比度及打开和关闭背光。背光时间也可调。

显示器分辨率设置：依照仪器校验或工作模式，用户能修改圆点之后的数字位数，选择高的、中等的或低的显示分辨率。

日期和时间显示：CP6632不间断的显示这些信息。

平方根：在电流测量和模拟里，这个功能允许考虑来自一个ΔP类型的发射机的二次方信号。

测量的统计计算：

始终显示测量信号的最大值、最小值和平均值，以及测量数。重设按钮允许考虑重设。

保持：这个功能允许“冻结”测量显示。

Filter: Filter can be applied to avoid too important last number fluctuation.

滤波器：滤波器能被应用于消除太过重大的尾数起伏。

软件更新：依据校准器改进，厂商提供你通过USB连接更新内置的软件的可能。

延迟功能：当斜坡、阶梯或值被发出时一个开始延迟可编程设计，以允许用户及时到达控制位置。

自治：

| 模式 | 测量 U and I | 模拟 (20mA/24V) |
| --- | --- | --- |
| Autonomy自治 | 40 hours小时 | 10 hours小时 |

电源

CP6632标准的供应包括：4AA电池。电池充电器选择使用一个电池包直接的可再充电在分段线上。

机械特点和应用的标准

尺寸（没有保护外壳）：157x85x45 mm

重量: 306 g

坚固: IP 54 according to EN 60529

使用的环境条件：

参考条件：23°C ± 5°C, 相对湿度: 45 % 到 75 %.

标称的使用条件：-10°C 直到 + 50°C, 相对湿度: 20 % 直到 80 % 没有浓缩.

极限使用条件：- 10°C 直到 + 55°C, 相对湿度: 10 % 直到 80 % (70 % 在 55°C)

极限保存和运输条件：- 30°C 直到 + 60°C (没有电池)

电气安全依据EN 61010

电气设备的电磁兼容依据EN61326

与CP6632一起的标准供应：

保护外壳，4AA电池，说明手册，运输和手持柄和2根测量导线。

订购说明：

Test Tools of Process signals    CP6632 过程信号测试工具

Option charger/line            AN 6011 可选充电.线