HTP1压力测试系统

700 bar/ 10,000 psi, 1000 bar / 15,000 psi 水压

特点

- 水压可达1000 bar / 15,000psi!

- 不锈钢密封构架-不漏！不锈！

- 轻重量，手持式和容易使用。

- 可选过压保护系统（通过调压阀）

- 快速起爆和压力产生利用消减活动泵。

- 高压/起爆选择器。

- 可调节的微调

- 减压阀。

- 大的透明的贮水器，容量超过100cc。

- 兼容大多数液体。举例来说，矿物油、蒸馏水。（“特种液压工作油”/制动液选件也可利用）

- 供应包括运输箱

- 可选附件包括1套适配器和1个带快速固定连接器的柔性软管以配合许多应用。

HTP1-700 和 HTP1-1000是重量轻的，容易使用，能产生压力达700 bar / 10,000psi & 1000 bar / 15,000psi. HTP1是非常适用于校准压力传送器、压力传感器、压力操纵开关和压力计。

HTP1能被用于作为一个便携的压力比较仪与各种的压力指示设备连接。

这个系统提供可调节的过压保护，微调，和一个独特的选择器开关运行从预备填充到高压产生。

HTP1规格说明

预备填充/高压指示器

关键：

- 3/8" BSP Female连接主要的仪器，如：PC6 PRO 校准器,数字/模拟指示器 ((¼"NPT Female适配器可获得).

- 减压阀。

- 微调。

- 前面板端口: ¼" BSP female可得到可选的快速安装连接和柔软的软管（ ¼"NPT Female适配器可获得）。

- 100cc蓄水池。

- 蓄水池安全阀/填充塞。

- 预备/高压选择器。

- 液体进口管。

- 背面端口：保留的，用于减压阀，仅仅（不用于任何其它的目的）

- 泵手柄。

推荐的液体级别

泵的显示用选择器，手柄在“初始预备”位置。

规格说明：

压力量程: 0 to 700 bar / 0 to 1000 bar max. ( 0 to 10,000 psi / 0 to 15,000 psi ).

压力媒介:基于矿物的水压油(DW6292 显示如下)

蒸馏水

（“特种液压工作油”和制动液选件可获得 HTP1-S）

压力连接: 3/8" BSP female.

1/4" BSP female. ( blanked off )

快速安装连接器以适于柔软的软管。（看可选附件如下）

尺寸: L 236mm x W 176mm x D 70mm; approx大约. 1.6kg in weight重量.

校准用仪器适于HTP1-700, HTP1-1000: 精度 FS: 0.05% / 0.025%

压力校准器 (PC6 range量程)

订购编码

HTP1-700, HTP1-1000 Hydraulic Pressure Test System in compact carrying case.

水压测试系统，在紧凑运输箱内。

PRV12-X-HTP1 5 Ranges of Pressure Relief Valve: 10 to 1000 bar / 150 to 15,000psi.

5个量程的减压阀：10 to 1000 bar / 150 to 15,000psi.

PC6, PC6-IS, PC6-PRO A range of Pressure Calibrators between -1 and 1000bar (15,000psi) Acc. 0.025% FS。 压力校准器的一个量程在1 和 1000bar (15,000psi)之间，精度. 0.025% FS

HTPA-BSP Set of 7 BSP adaptors.适配器套装

HTPA-NPT Set of 6 NPT adaptors.适配器套装

HK1-1000 1m Long self-sealing hose assembly for use with oil or water (1000 bar / 15,000psi working pressure). 1米长自封管装配件用于石油或水(1000 bar / 15,000psi working pressure)

HTPK1 Service kit containing a set of seals. 维修套件包含一套封条。

DW6292 1 Litre can of hydraulic oil. 1升罐装水压油。